医用敷巾产品技术要求

1.产品型号/规格及其划分说明1.1 产品型号

1.1.1本产品型号分为:A型、B型、C型、D型

1.1.2型号划分

本产品型号按产品形状进行划分

1.2 产品规格

1.2.1 本产品规格:见表1。

医用敷巾可开一个或两个洞，开洞尺寸有(单位:cm):

注:尺寸公差为士10%。

1.2.2规格划分:以敷巾外形尺寸为划分依据。

1.3产品型号示意图:见图1。

图1 医用敷巾产品型号示意图

1.4 制造敷巾的材料:

基布材料:复合非织造布或非织造布:

粘贴材料:聚乙烯(PE)薄膜和医用压敏胶:

隔离纸材料:防粘纸;

支撑杆:铝芯线或铝片;

废液收集袋或引流管:聚乙烯薄膜。

2.性能指标

2.1 外观

2.1.1 医用敷巾外观应平整、无污迹和破损。

2.1.2 医用敷巾的几何形状为正方形或矩形或其它形状。

2.1.3pe 袋上烫缝则要求平整、无皱纹，烫缝热合必须可靠，不得出现漏烫或热合不牢的现象。

2.1.4 粘贴片上的胶粘剂涂敷应均匀平整,不得有可见漏胶斑点或皱纹

2.2 尺寸和克重要求

2.2.1 基本尺寸应符合1.2.1中表1规定。

2.2.2基布材料单位面积克重不低于30g/㎡。

2.3 物理性能

2.3.1 粘贴片持粘性:按YY/T 0148-2006附录B中第B.2章试验时，在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴片的顶端下滑应不超过 2.5mm。

2.3.2 粘贴片剥离强度:每 1cm 宽度所需的平均力应不小于1.0N

2.3.3 表面抗湿性

医用敷巾沾水等级应不低于 GB/T 4745-2012中GB3 规定2.3.4 断裂强力

2.3.4.1 断裂强力-千态

医用敷巾断裂强力-千态应不小于15N。

2.3.4.2 断裂强力-湿态

医用敷巾断裂强力-湿态应不小于15N。

2.3.5 可塑性:支撑杆应具有一定的可塑性。

2.4 无菌:产品应无菌。

2.5 环氧乙烷残留量

本产品经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。